仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 生物安全柜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 刘老师 |  | 联系电话 | 13809032583 |
| 项目预算 |  | 52000元 |  |  |
| 主要用途描述：细胞实验 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.外形尺寸：长、宽、高≤1500mm×950mm×2300mm。工作区尺寸：长、宽、高≥1160mm×610mm×655mm。 2.气流模式：达到30%外排，70%循环要求。 3.下降、流入气流速：下降气流平均流速≥0.28m/s；进气流平均流速≥0.50m/s。 4. ▲过滤效果：两块世界知名品牌camfil公司的ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%。 5. ▲风机系统：ECM风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速。柜体涂层：柜体外部IsocideTM含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生。 6.△控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。 7. ▲柜体：≤10度角倾斜式人体工程学设计。 8.操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁。操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线。 9.照度：≥650Lux，荧光灯位于非污染区域。噪音：噪音≤67dBA。 10.必备配件、附件和专用工具。 11.技术文件：供货方提供操作使用、安装、维护维修手册。 12.技术服务和培训：供货方免费现场仪器安装、调试和培训。 13. ▲需要厂家授权书和售后服务承诺书。 |  |  |  |  |