仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称：

PCR仪


	主要用途描述：

用于核酸扩增

	参数要求：
1. 样品基座：标准0.2mL×96孔模块；

2. ★最大模块变温速率：6.0℃/秒，变温速率可调节
3. ★最大样本变温速率：4.4℃/秒
4. ★温度范围：0-100.0℃
5. 温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）
6. 温度准确性： ±0.25℃（35-99.9℃之间）
7. 热盖：30-110℃， 可设置关闭，自动调节压力

8. PCR体积范围：支持10—100 uL, 允许1-100 uL
9. ★专利VeriFlex技术，共6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR；支持区间温差最大5℃，整体25℃；允许区间最大10℃，整体30℃
10. 8英寸彩色TFT LCD触摸式显示屏，直观的导航按钮，图形化编辑设置简单方便

11. ★以太网或Wi-Fi连接网络，支持手机或电脑端远程查看、监控、 预约提醒和打印机连接等（用户可通过此可下载免费手机应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态，启动或控制运行；也可以通过免费Cloud平台在电脑端编辑程序、启动或终止运行、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件）
12. ★联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控
13. ★采用配套的控制软件，可以集中管理和控制多台不同型号PCR仪，控制用户，仪器使用权限，并提供审计追踪日志
14. 噪音水平：运行时噪音＜48dB
15. ★内置模拟模式，可模拟Applied Biosystems Veriti，2720,Bio-Rad T100，Takara Dice和博日XP等市面主流PCR仪热学性能，保证实验的平稳过渡

16. 内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置温度/时间递增选项（用于Touchdown PCR 或Long PCR）、变温速率可调节, VeriFlex等可选功能辅助优化PCR程序

17. 其他功能：自动断电重启、多重用户权限管理、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、一键设置孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等

18. 程序存储：16 GB机载存储（可存储＞1000个程序文件），也具有U盘插槽，用于转移和保存程序

19. 尺寸：21.7 cm (高) x 24.5 cm (宽) x 46.5 cm (深)
20. 重量：12 kg

21. 电源：50-60 Hz，100–240 V，最大700W
22. 工作条件：环境温度15～30 ℃，相对湿度15%～80%（无凝结）

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 


