仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式高速冷冻离心机 |
| --- | --- |
| 主要用途描述： 适用放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离、提纯的实验教学工作。 |  |
| 参数要求： 1、适用放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离、提纯。 2、微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、无碳粉污染、延长使用寿命、配有多种转子用户选用、大屏幕液晶显示、进口高能效无氟制冷系统、既能高速离心，又能低速大容量离心，一机多功能。 3、触模面板、数字显示、可编程操作、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速曲线、25组可存储、修改、调用离心程序。 4、效果最佳：9种升速曲线、lO种减速曲线(O号为自由停车)、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。 5、安全可靠：转子自动识别技术、设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身、机器安全。 6、最高转速：16500r/min 7、最大相对离心力： 21530xg 8、最大容量 ：36×1.5/2.2ml 9、定时范围：0～99H59min 10、温度设置范围：-15℃～40℃ 11、支持电源：AC220±22V 50Hz 10A 12、总功率：0.75KW 13、整机噪音：≤55dB(A) 14、外形尺寸（长×宽×高）：550×290×320mm 15、外包装尺寸（长×宽×高）：600×350×400mm 16、离心腔直径：Φ250mm 17、温度精度：±1.0℃ 18、最短加/减速时间：40s 19、转速精度：±20r/min 20、转子识别：有 |  |