仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 胎儿监护仪

主要用途描述：《助产学》、《妇产科护理学》实验教学用

参数要求： 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。 ★2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强（Iob）：<1mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm。 3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动。 4.探头8级防水（IPX8），支持水中分娩，可在水下1.1m环境工作24小时，需提供相应检测报告说明。 5.宫缩压探头具备防水透气功能，不受水压和温度影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的文件说明。 ★6.打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便使用者随时确认曲线异常情况。 7.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头。 8.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，可连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线。 9.不少于48小时CTG存储、回放，打印，支持掉电数据存储。 ★10.支持拓展无线探头，无线双胎心监护。无线探头采用自识别探头基座设计，工作距离＞100m，内置锂电池续航能力≥15小时。 11.通过欧盟CE认证和美国FDA认证。