仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称：二元制备液相 项目预算：10万元

主要用途描述：在化学小分子化合物的合成过程中，为了提高目标物的纯度，在进行柱层析粗分离后，使用制备液相色谱仪对小量的最终目标化合物进行精分离，以除去化合物中的杂质，提高纯度，避免因小量杂质对化合物的生物活性造成干扰。

参数要求： 一、液相设备参数要求 1、高压输液泵 数量：两台 输液方式：双柱塞并联，浮动柱塞设计，带自动柱塞清洗装置； 流量范围：0.01～100.00 ml/min； 流量增量：0.01 ml/min； 压力范围：≤20 Mpa； 压力脉动：≤0.2Mpa； 流量精度：±1 %； 流量重复性：RSD≤0.1%； 功率：150W 电源:AC220V±10%，50Hz 使用环境：环境温度5℃-35℃,相对湿度20%-80% 控制模式：面板控制和/或计算机反控 通讯模式：通过Ether-net口通讯协议，由PC机反控 性能特点：浮动柱塞设计，保证密封圈使用寿命。电子阻尼控制技术有效控制流量脉动，保证最低基线噪音。可选的自动清洗柱塞及密封圈背面，防止高盐浓度的缓冲结晶影响密封圈使用寿命。多点流量校正曲线，保证全流量范围内流量精度。单向阀、柱塞杆、密封圈、凸轮等均为进口。 2、紫外可见光检测器 数量：一台 波长范围：190～800nm 灯源：氘灯加钨灯，使用寿命2000小时以上。 波长精度：±1nm。双波长检测；波长重复性：0.2nm；流通池光程：1-5mm，光程可调；基线噪声：±2×10-5AU，254nm，TC＝1S；基线漂移：±4×10-4AU，254nm 3、半制备流通池 数量：一个 光程：1-5mm,光程可调 接口：1/16” 4、色谱工作站 数量：一个 操作：中文版操作简单易懂，界面紧凑，在线与离线在同一窗口操作。 控制：采用网络控制器方式，解决软硬件容易出现通讯不良的异常。可通过RS232接口反控液相仪器，能完成所有仪器面板的常规操作。 功能：专业级的色谱功能，响应值为6V，更不易出现峰平头而影响样品收集。谱图处理、积分计算，谱图叠加、数据比较功能完备。可以实时监控设备的运行状态。 5、半制备型动态混合器 数量：一个 两相梯度混合，1/16”接口 6、半制备系统工具包 数量：一个 管路、接头、安装工具等 7、在线过滤器 数量：一个 进口筛板，直径30mm 8、INJ-SP制备进样阀 数量：一个 9、20ml定量环 数量：一个 10、网络控制器 数量：一个 串口联网服务 11、溶剂托盘 数量：一个 放置溶剂瓶使用 12、售后服务 （1）提供计算机程序光盘备份各1份。 （2）提供书面的设备维护、保养计划。 （3）提供用于设备小修或中修的专用维修工具一套。 （4）在设备使用寿命内，保证设备零部件的供应，并提供优惠供应的承诺。 （5）提供一年的设备整机保修期,人为损坏和易损件除外。 （6）提供协助调试、启动支持的服务，包括协助安装、操作及试运行。 （7）设备发生故障时，2小时快速售后服务响应，如需上门服务，24小时内到达。 （8）为用户提供的设备性能优良，符合用户的技术参数指标。 （9）设备就置后的内部管路的连接与控制线路的安装。 （10）质保期内每半年对设备进行回访和检查，免费协助检查设备使用情况及基本维护, 提供免费操作培训，如仪器的维修与保养，常见问题的处理。 （11）合同签订后，供方免费派技术人员协助需方做好一次实验，并现场给需方的技术人员培训。内容包括： 基本知识，仪器的基本原理； 设备的基本组成，了解各组成部分的新技术； 二、色谱柱参数要求 1、20*250mm C18柱，粒径10um。 三、填料参数要求 1、C18色谱填料，粒径10um，重量2kg。