仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 生物均质仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 杭州奥盛Bioprep-24 |  |  |
| 主要用途描述：动物组织、粪便匀浆，细胞DNA、RNA的提取，蛋白质提取样品批量前处理 |  |  |  |  |
| 参数要求： - OLED有机发光二极管显示，180度无视觉死角 - 破碎方式：微处理器控制“三维旋转高速运动” - 开盖检测，电机过热检测，电机不正常运转检测 - 同时处理样品量≥24×0.5/1.5/2ml或12×5ml - 运行时间范围：1—90秒，暂停时间范围：1—120秒 - 最大线速度７.０ m/s，调速范围４.0m/s ~ 7.0m/s ，以0.05m/s递增，加速时间：＜4秒，减速时间：＜4秒 - 程序编程储存≥50个，最多循环数≥10个 - 噪音等级：小于70db - “三维旋转高速运动”是一种多维的快速运动，使样品在空间呈８字形运动，这种运动效果可以使珠子有效挤压细胞，达到更有效的破碎效果。 10、安全保护锁：防止运行中人为打开盖子 送5 mL研磨架，送500个2 mL研磨管，送100个5 mL研磨管 |  |  |  |  |