仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 酶标仪

主要用途描述：分子生物学实验室用于分子生物学/Q-PCR实验。

参数要求： 1.酶标板类型：平底、U型底或V型底的96孔板或8孔、12孔联管板； 2.板震荡功能：高中低三速可调，持续时间0-999秒； 3.机器预热时间：3分钟； 4.检测模式：单波长或双波长； 5.光学检测器：硅光电二极管检测器； 6.光源：卤钨灯，寿命3000小时； 7.波长范围：400-750nm； 8.滤光片：干涉滤光片，波长精度±3nm，半峰宽10nm； 9.滤光片轮容量：8位滤光片轮； *10.预装滤光片：405、450、490、630 11.光度量程：0.000-3.500OD； 12.分辨率：0.001OD； 13.准确度：±1.0%或0.010于0-3.0OD（490nm处）； 14.线性：≤1.0%于0-2.0OD，≤2.0%于0-3.0OD； 15.重复性：≤1.0%或0.005于0-2.0OD，≤1.5%或0.005于2.0-3.0OD； 16.通道间差异度：≤1.0%或0.005于0-3.0OD； 17.稳定性和可能的漂移：≤0.010OD于OD=1（490nm处）； 18.读板速度：快速模式单波长6秒，双波长10秒； *19.多语言支持：4种语言（英文、日文、中文、俄文）；； 20.内置软件：含操作规程、标准曲线和图像存储； 21.数据储存能力：日历/时钟功能，64个检测程序； *22.打印机：内置热敏图文打印机，模版、程序和结果可即时打印输出 23.配置：酶标仪主机，主流品牌电脑；