仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 western电源 Western电泳套装 Western转膜套装 PCR仪

主要用途描述： - western电源+Western电泳套装+Western转膜套装：用于western杂交实验 - PCR仪：用于多重梯度PCR反应。

参数要求： 一、电源+电泳套装+转膜套装： 1.同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验（可选2块胶系统） 2. 胶面积：8.3 x 7.3 cm（手灌）；8.6 x 6.8 cm（预制胶） 3. 短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 4. 两块凝胶的缓冲液总体积：700ml；4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml 5. SDS-PAGE典型运行时间：35-45分钟（200V恒定电压下） 6. 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 *7．灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 8. 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 9.电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 *10．模块化：可换置转印（western blot）等模块 11．最大转印凝胶尺寸10x7.5 cm 12．转印缓冲液要求：450 ml 13．1小时内转印2块10x7.5 cm凝胶 14．可进行低强度的过夜转印 *15．电极丝相距4cm以产生强电场保证有效的蛋白转印 16．颜色标记的转印夹和电极确保转印过程中凝胶的正确定向 17．内置蓝色制冷芯冷却元件快速吸收转印过程中产生的热量 *18．既可作为完整的独立设备，又可作为一个模块与Mini Protean Tetra 电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 *19.输出（可编程）：电压5-250V，电流0.01-3.0A，功率1-300W *20.输出方式：恒流，恒压，恒功率 21.时间控制：1 min - 99hr, 59 min 22.暂停/继续功能：有 23.显示：16 字符x 2行液晶显示屏 24.编程方式：1种方法（可含3个步骤） *25.断电后自动恢复功能：有 26.安全保护：空载监测；荷载突变监测；地面漏电保护；过载/短路监测；过压保护 *27.输入插孔数目：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 28. 安全标准：通过EN-61010, CE标准 二、PCR仪 1 .标准反应模板：96孔´0.2ml 2 .*最大升温和降温速率同时达到：4℃每秒;温度范围： 4-100℃ 3 .*温度梯度：同时运行8排动态温度梯度 4. 温度梯度范围：30-100℃ 5.*温度梯度跨度最大25℃，最小1℃ 6.*5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，且主界面上单独设置有孵育功能键 7.*机器配套有塑料模块支撑框用于支撑少量单管实验 8. 用户可设置休眠模式使其更节电 9. 接口：1个USB，可存储500个用户程序 10.自适应压力热盖，可适应多种规格的PCR管