仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 常温低速离心机 组织研磨仪器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途描述： - 常温低速离心机：常温离心5ml，15ml，50ml管子。 - 组织研磨仪器：研磨生物标本，独立管子，互不污染。 |  |  |  |
| 参数要求： 一.常温低速离心机： *1、该机采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统； 2、5.0液晶显示，人性化触摸操作界面，快捷方便； *3、转速、离心力可单独设置并同步显示，无需转换； *4、金属机箱，电子门锁，开盖自动停机； *5、升降速时间10档可调节，并具有软制放回荡功能； 6、9组程序储存、转速、离心力可单独设置； 7、具有自动，手动开盖选择功能； 8、最高转速（max.speed)：5000r/min； 9、最大相对离心力(max.rcf)：4470×g； 10、定时范围：1~99 min59S； 11、噪声（Noise）：≤65dB； 12、容量：真空采血管5ml×56支 二：组织研磨仪器 1、应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡. 2、15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用48位的液氮冷冻适配器 3、可以兼容的样品本24*(0.2-0.5ML) /24*2ML /6* (7-15) ML /2*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管 4、液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作. 5、防震原理：德国专利 schleifen-1工作方式专利防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的运动方式 专利的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果. 6、 最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节 7、 最终出料粒度：~5µm 8、研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 9、带自动中心定位的紧固装置 是 10、 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-99分钟，用户可自行设定； 11、 研磨球直径： 0.1-30mm 12、 研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 13、 加速： 在2秒内达到最大速度 14、减速： 在2秒内达到最低速度 15、 噪音等级： <65db 16、 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 17、★ 具有升级成超低温液氮冷冻和空气制冷机制冷的能力 18、 适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢 19、 带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁，全程保护 20、 研磨套件材料 硬质刚, 聚四氟乙烯（特氟珑）氧化锆 *21、★可定制特殊适配器，满足各种不同要求研磨方式 23、★稳定性好，重量≥40kg, 中心轴≥16mm 24、★需要提供原厂授权保证及原厂售前售后服务、质保不少于贰年； |  |  |  |