仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 数模转换器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：电生理分析 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、数模转换： *1.1最新版数模转换器，新增的噪声去除器可以同时去除四个通道的50/60Hz交流噪声；极大的降低了外部噪声。 *1.2去噪时间要求可在1秒内去除50/60Hz交流噪音，且不影响50/60Hz带宽的信号采集； 1.3设置简单，可以通过USB连接到台式机或笔记本电脑上，可独立接入其他电生理系统，即插即用； *1.4、模拟输出 8通道、8DACs、范围±10V、16位分辨率、 1Hz—500k Hz采样率。 1.5、模拟输入 8通道、8DACs、范围±10V、16位分辨率、 1Hz—500k Hz采样率。 1.6、数字输出：8位、BNC和DB-25F接口 数字触发：起始输入、标记输入、示波器同步输出 1.7、模拟输出阻抗 < 0.5Ω 1.8、模拟输入阻抗 > 1 MΩ 1.9、数字输出电流 ± 4 mA 1.10、模拟串扰 < 1 mV Avgp-p 1.11、数字化噪声 < 1 mV Avgp-p 2、采集分析软件： 2.1、Windows风格，以EXCEL风格显示数据，方便操作与使用； *2.2、采集程序 一套 ,带有LTP助手，分析程序 五套，供学生使用。（放大器配套正版软件，非第三方，须提供放大器原厂正规授权）； *2.3、具备Membrane Test功能，可监测并指导整个膜片钳技术操作过程，并给出瞬时封接以及膜反应参数； 2.4、采集程序带有液接电位计算功能； 2.5、有在线帮助，方便随时学习使用； 2.6、操作系统：Windows 2000/ XP/7；Mac； |  |  |  |  |