仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 ZYY-9紫外线治疗仪

主要用途描述：消炎、消肿、镇痛、杀菌、促进组织再生，增强人体免疫力，提高机体抵抗能力。

参数要求： 1、★紫外线辐射波长：254nm±3nm 2、★紫外线辐射强度： 体腔灯管强度（直光导抵近照射）12mW/cm2,，误差±20%。 体表灯管强度（灯管距照射部位3厘米）20 mW/cm2，误差±20%。 - ★治疗计时范围：(秒） 体腔辐照器：0.1~125.0 体表辐照器：0.1~75.0 4、★治疗剂量和治疗时间自动换算。 5、★5寸彩色触摸液晶屏显示。 6、★体表照射器反光板配置。 7、★照射器配置：配备多种照射器；大体表照射器（标配）、体腔照射器（标配），并可根据临床需要订制体腔专用光导（标配3支）、小体表照射器。 8、★发光体的极性：双热阴极技术，技术更先进，治疗时无需预热既可以达到比较高的强度，工业通用性强。 9、语音提示：治疗结束蜂鸣提示。 10、治疗时间过量报警：操作系统自动控制过量保护功能。 11、照射器降温保护：治疗状态下，体腔手柄过温度保护。 12、功率：≤60VA。 13、安全类型：Ⅰ类B型。 14、熔断器：F1A L250V(2只)。 15、使用条件： 环境温度：5℃ ～ 40℃ 相对湿度：≤85% 电源：～220V/50Hz