仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 三气培养箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 刘老师 |  | 联系电话 | 13809032583 |
| 项目预算 |  | 65000元 |  |  |
| 主要用途描述：细胞培养 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. ▲内腔体积：50L。 2.温度控制模式：直接加热气套式。 2.工作条件：环境温度：18-34℃；工作电压：220V 50Hz。 3.温度控制范围：环境温度+3~60℃。温度均一性：＜±0.5℃。温度控制精度：＜±0.1℃。 4.温度恢复时间（开门1min后），无冲温现象：≤10mins。 5. ▲O2浓度范围：1~20.7%O2。 6.O2控制精度：≤±0.2。 7.CO2控制系统： PID微电脑程序控制。 8.CO2含量范围：0~20%CO2。CO2含量精度：±0.1%CO2。 9. ▲CO2传感器：NDIR单束双波红外传感器。 10.CO2浓度恢复时间（开门1min后），无过冲现象：≤10mins。 11..加湿方式：增湿盘，相对湿度：环境湿度～91%RH。 12. ▲内腔结构：304#不锈钢内胆，一体式设计，大圆弧角光滑内壁。主体结构：镀锌钢板，表面为Isocide抗菌涂层。 13. ▲多重除/灭菌功能：腔体内部90℃高温湿热循环灭菌。腔内气流控制：ULPA超高效空气过滤器；内部空气洁净度达到ISO 5 级洁净度；进入气体经过0.2µm在线过滤器除菌。 14. ▲需要厂家授权书和售后服务承诺书。 |  |  |  |  |