仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 ACQUITY UPLC二极管阵列检测器

主要用途描述：超高效液相色谱（Ultra Performance Liquid Chromatography，UPLC）借助于HPLC（高效液相色谱）的理论及原理，涵盖了小颗粒填料、非常低系统体积及快速检测手段等全新技术，增加了分析的通量、灵敏度及色谱峰容量，本实验室主要用于药物分析。

参数要求： 一.配置要求： 1.二极管阵列检测器(800nm) 2.漏液传感器 二.技术指标 - 波长范围：190~800nm - 波长准确度：±1 nm，使用铒过滤器 - *带宽：1.2 nm，始终保持 - 基线噪音：±3×10-6 AU - 基线漂移: ≤1.0×10-3 AU/hour/oC - 线性范围：2.0 AU - 吸收范围：0.0001~4.0000 AU - 光源：氘灯，寿命2000小时 - *流通池：梯形流通池，避免示差折光效应 - 池长：10 mm - 池体积：500 nL - *在软件与硬件上能与实验室现有仪器接口匹配与对接 （现有仪器品牌型号ACQUITY H-CIass UPLC）