仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 旋转蒸发仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 东京理化N-3010 |  |  |
| 主要用途描述：对样品萃取液或色谱分离接收液进行浓缩和分离纯化。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1*、原装进口，主机、冷却水循环装置和真空泵整个系统均为同一品牌厂家原装生产。 2、蒸发能力：3.5 l/h。 3、冷凝管面积：0.5㎡ 4、极限真空度：≤2.6hPa。 5、浴槽温度调节范围：室温~180℃，±1℃。 6*、浴槽容积不低于20L 7、升降：电动升降。 8、转速：10~120rpm。 9、由于接收瓶装有放液旋塞，在减压状态下也能够回收浓缩液，附带了放置真空泵的标准架台，移动和组合方便。 10、试料瓶：口径100mm，10L 11、试料瓶拆卸用简便夹具。 12、隔膜泵排气速度：60L/MIN。 13、真空度：10hpa。 14、接气部材质：特氟龙，耐有机溶剂腐蚀。 15、冷却水循环装置温度：-20~30℃ 16*、最大流速16L/min，最大扬程9.5m。 17*、冷却能力：1200W at液温10℃ 18*、冷却水循环装置水槽容量：16.5L，温度稳定可靠。 19、配管一触式安装和拆卸。 20、内置真空控制器，可对样品的真空度进行控制，大大提高标准环境下的溶剂回收率。 21、真空控制：液晶显示，自动控制模式、定值控制模式、程序控制模式。 22、真空测定范围：0~800mmHg 23、内部存储了常用的浓缩程序，程序可保存。 24、有手动模式和多段程序模式可选。 |  |  |  |  |