仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 气相色谱仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 邓老师 |  | 联系电话 | 15951900156 |
| 项目预算 |  | 16万元（4台） |  |  |
| 主要用途描述：仪器分析、药物分析、食品理化分析、药物色谱分析实验课使用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、柱箱 - 控温范围：室温+5～400℃； - 控温精度：±0.1℃； - 温度准确性：设定值的1%； - 双重过热保护：可以设定400℃以内的任意温度； 2、程序升温 程序阶数：十阶程序升温，各阶恒温时间0～999.0min，增量0.1min； - 进样方式：毛细管分流/不分流进样，填充柱进样。 4、检测器 1）、氢火焰离子化检测器（FID） 检出限：M≤1×10-11g/sec（正十六烷） 动态范围：107 漂移：≤1×10-14A/30min 噪声：≤5×10-14A 最高使用温度：400℃ 2）热导检测器（TCD） 灵敏度：S≥8000mV.mL/mg(苯) 漂移：≤0.2mv/30min 噪声：≤0.1mv |  |  |  |  |