仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 纯水器 |  | 申购信息 | 1 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Millipore DQ-8 |  |  |
| 主要用途描述：细胞分子生物学实验用超纯水的制备 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 该系统原装进口，由自来水作为进水生产纯水和超纯水 *2. 大尺寸彩色液晶显示屏实同时显示出水质量（电阻率、电导率、温度）和系统工作状态（耗材寿命、进水温度、水箱水位等） 3. 可以根据需要定量取水；系统带185/254nm紫外灯；配有原装60升自动液位PE材料高纯水箱,水箱配置空气过滤器、多段位液位传感器、锥形底部、卫生溢流阀装置 *4. 超纯水检测仪之电极常数(Cell Constant) 需≦0.01cm-1 温度灵敏度为0.1˚C，，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST，投标文件需附原厂校验证书 *5. 特殊的RO膜设计，无需酸碱清洗，专利集成式纯化柱设计，包含反渗透膜和离子交换树脂：维护更简单：几分钟即可完成耗材更换，产水量≥8L/小时，总有机碳： <5ppb（进水小于30ppb），超纯水流速≥2L/分钟，内毒素（热原）:＜0.001EU／ml，RNA酶:＜0.01ng/ml，DNA酶: ＜4pg/μl *6. 超纯水出水水质符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求，外置专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤装置，使产出水达到以下有机物和环境激素污染物浓度要求，满足超高压液相及质谱仪用水要求。 7. 系统可配置多功能远程取水器，远程取水器可置于距离主机1.9米以上的距离，主机可根据使用需求选择独立式安装或者挂墙安装。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。