仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 纯水器 |  | 申购信息 | 1 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 成都品成科技，PCJ300RO |  |  |
| 主要用途描述：实验用纯水的制备 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 预处理概述：多介质过滤器、活性炭过滤器及软化过滤器采用自动冲洗功能，采用自动控制，也可单独手动操作。 # 2. 反渗透系统控制：反渗透装置设置可以根据仪表、流量计、和压力表显示的数据,并调节相应的阀门,保证反渗透系统的正常运行. # 3．系统程序控制：本控制系统中，程序的任务主要是针对、预处理、反渗透装置及其它水泵与液位的联锁。控制系统中的PLC根据工艺运行要求，以完成以下控制功能，配备系统的自诊断功能。 （1）反渗透装置的启动、停运及高、低压保护等 （2）水泵与水箱液位的联锁等 （3）系统的自诊断功能是在自动控制的基础上，系统的自诊断功能提供系统的故障信息以及相关的报警，对于系统的维护及维修起了重要的辅助作用。 4. 高压泵的保护系统：反渗透装置的高压泵进出口装有低压和高压保护开关，当供水量不足使高压泵入口的水压低于某一设定值时，会自动发出信号停止高压泵，保护高压泵不在空转情况下工作；当因其他原因或误操作，使高压泵的出口压力超过设定值时，高压泵出口高压保护开关会自动延时切断供电，保护高压泵的运行安全。 5.设备配套水泵、反渗透膜均采用国内一线知名品牌或进口品牌。 6.相应水箱配套满足设备出水要求。 # 7.设备设计出水量：300L/H。 # 8.出水指标：预处理出水：产水量:1.0m3/h，余氯≤0.1mg/l；一级反渗透装置：产水量 :0.6 m3/h（15-25℃）；脱盐率，三年内≥97％，回收率 ≥65％；二级反渗透装置：产水量 0.3 m3/h（15-25℃）；脱盐率：三年内≥97％，回收率 ≥90％。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。