仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 立式超低温冰箱 (-86度) |  | 申购信息 | 1 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Revco ExF40086V |  |  |
| 主要用途描述：生物样品的超低温保存 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 内部容积：不小于 650L，2英寸冻存盒容量不少于 400 个 - *原装进口 - *压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃 - 工作温度:-50℃∽-86℃ - 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 - Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 - *标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能 - *箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；4块可调节高度的不锈钢搁板； - 工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性， - *标配五扇内门，减少冷气丢失 - *具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 228 分钟 - *压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 27 分钟 - 外部尺寸(mm)：1979 H X 988 D X 846 W mm - 127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成 - *三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能 - 控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然 - *符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 - *标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器 - *标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口 - *超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果 - *标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 - *外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启. - *全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 - 重型脚轮，方便移动和固定冰箱 - 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静 - 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 - 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温 - 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求 - *整机零部件2年保修，压缩机2年延保； 30、*符合多项权威认证：CE 认证、ISO认证、CFG、CFDA认证 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。