仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电子天平 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | MS105DU 半微量天平 梅特勒 - 托利多 |  |  |
| 主要用途描述:用于对照品的精确称量，以及药物分析研究的样品称量。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 最大称量值 120 g 可读性 0.1 mg 最大称量值 精细量程 42 g 可读性 精细量程 0.01 mg 重复性(sd)(精细量程) 0.02 mg (20g) 线性误差(10g) 0.02 mg 重复性(sd)(加载处) 0.08 mg (100 g) 重复性(sd)(精细量程) 0.03 mg (40 g) 重复性(sd)(低加载 精细量程) 0.02 mg (20g) 具有高分辨称量单元、全自动校准技术、自维护功能，保护功能，保护罩、USB或RS232通讯接口等。 |  |  |  |  |