仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | PCR扩增仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | ProFlex PCR扩增仪三槽（32*3） |
| 主要用途描述：核酸扩增 |  |  |
| 参数要求： 1基本参数 1.1 *3x32孔，0,2ml，三个独立的模块单元，可利用三个独立控制的加热模块同时完成三个不同的实验 1.2 *样本加热模块可拆卸，可更换不同通量模块可升级高通量样本模块，支持数字芯片 1.3 *最大模块加热/制冷速率：6.0℃/秒 1.4 *最大样本加热/制冷速率：4.4℃/秒 1.5 支持0.2ml PCR管和八联管； 1.6 反应体积：10～80 ul 1.7 温度精确度：±0.25℃（35.0~99.9℃之间） 1.8 温度均一度：＜0.5℃ (达到95℃后20秒) 1.9 *模块有6个VeriFlex控温区域，精确控温；区域间温差最大5℃ 1.10 *内置热学仿真模式，可模拟ABI9700，Bio-Rad C1000等市面主流PCR仪热学性能，保证实验的平稳过渡 2 应用参数 2.1 具有8.4英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便； 2.2 具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； 2.3 *配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载PCR应用程序到iPhone/iPad或Android移动设备，随时随地查看仪器状态； 2.4 软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。 2.5 具有断电自动保护功能。 |  |  |