仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 药品稳定性试验箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |
| 主要用途描述：用于药典药品急性稳定性考察和长期稳定性考察 |  |  |
| 参数要求： 工作室尺寸：600*405*620mm（W*D*H） 外形尺寸：820*840*1500mm（W*D*H） *温度范围：10℃～+65℃； *温度波动度：≤±0.5℃； *温度偏差：≤±1.5℃； *温度均匀度：≤2℃； 降温速率：0.7~1℃/≤min； 升温速率：3℃/≤1min *湿度范围：20%RH～95%RH； *湿度偏差：≤±3%RH； 功率(约)：总功率3KW； 控制器 湿度传感器：电子式（无需裹纱布） 控制器：进口温湿度控制器 *控温精度：指示精度：温度：0.1℃,湿度：0.1%RH； 安全装置 工作室：超温报警保护、超湿报警保护； 制冷压缩机：压缩机超压保护、过流保护、过热保护； 接地保护：结构件安全接地保护； 加热器：加热器短路保护； |  |  |