仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 体式显微镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | NIKON SMZ1270 |
| 主要用途描述： 对细胞及微生物进行高景深立体观察 |  |  |
| 参数要求： 1）光学系统：平行光路变焦系统，整个光学系统复消色。 *2）放大倍率：1倍物镜，10倍目镜标配时放大倍数6.3-80倍，可选配的物镜有0.5X、0.75X、1X、1.5X、2X，双物镜转换器同时接两个物镜，各种目镜和物镜的组合放大倍数可达3.15X－480X。 3）目镜筒：标准双目镜筒,倾斜角≤20度。 具备低眼点及人机学目镜筒可选 4）瞳距调节：48－75mm 5）目镜：10X目镜屈光度可调节，视场数≧22mm *6）变倍主体变焦范围：≧0.63X-8X *7）变焦比：≧12.7:1 *8）物镜： 1倍平场物镜，工作距离≧70mm。 *9）底座：超薄型LED透射光源底座，调焦机构具有粗调和微调同轴，具有相干相衬（0CC）高分辨斜照明装置，底座前端具有微调焦机构。可有效减少手臂的抬高距离提供绝佳的人体工学舒适性。 - 反射光LED环型照明器， 分叉式光纤照明器等外置照明可选 |  |  |