仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 实验型加热式钟罩冻干机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 谷老师 |  | 联系电话 | 13951879869 |
| 项目预算 |  | 48800元 |  |  |
| 主要用途描述：用于中药成分提取、药材样品、土壤材料等的冻干 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、采用高性能压缩机制冷。 2、采用触摸液晶屏控制系统。 3、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看。 4、干燥室无色透明，便于观察。 5、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头。 6、可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用软件在电脑中浏览打印及多种选项。 7、配置全自动充气阀，可充干燥惰性气体。 8、配备真空泵。 9、可设定冷阱温度，低于温度设定值时真空泵才启动，保护真空泵延长真空泵寿命。 10、冻干面积：≥0.12 m2。 11、捕水容量：≥3 kg/批。 12、物料盘尺寸个数：Φ200*4个。 13、物料盘间距：70 mm。 14、冷阱尺寸：Φ250×250。 15、冷阱最低温度：≤-80℃。 16、极限真空度：≤5 Pa。 17、茄形瓶数量：8套。 18、整机重量不超过60kg。 19、厂家可在最快时间内提供上门服务。需要原厂出具售后服务承诺书。 |  |  |  |  |

备