仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 自动高压灭菌器 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 致微 G154TW |
| 主要用途描述：细胞用高压灭菌消毒 |  |  |
| 参数要求： 1.容量：50-54L 2. 灭菌温度:105-135℃,融化温度:60-100℃,保温温度:45-60℃ 3. 灭菌时间:1-300分钟,融化时间:1-300分钟,保温时间:1-9999分钟 4. 操作模式:具有以下五种固定模式:固体模式(加热-灭菌-排汽)\液体模式(加热-灭菌-预冷-排汽-保温)\液体模式(加热-灭菌-预冷-排汽)\琼脂模式(加热-融化-保温) \固体带干燥模式（加热-灭菌-排汽-排水-干燥） 5. 压力表显示范围:0-0.4Mpa，设计压力：0.3MPA 6. 功率：2900W 7. 定时启动功能: 0分钟-6天 8. 排气阀开放温度可设置，设置范围：73-104 |  |  |