仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 智能中药薰蒸床 | |
| 参考品牌型号(选填) | | HB720B |
| 主要用途描述：通过药力、热力、压力作用于人体全身皮肤，外治或预防疾病，提升人体抗病能力。 | | |
| 参数要求：  1、机电分离式设计，由可移动式独立落地控制柜、可移动式熏蒸治疗床组成；  2、智能微电脑集成控制系统，人机交互通过亚克力触摸板进行操控，液晶显示屏可显示设定和实时治疗参数，床体具有三温区工作状态指示灯；  3、启动治疗后，当蒸汽温度低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围为35～99℃，（55-99℃为煎药、灭菌设定温度）；  4、1～99min（任意设定），误差±10%，时间到达自动停止加热；  5、当启动治疗后，将自动启动蒸汽输出，气流柔和，循环转动，可对人体各关节进行熏蒸；  6、水槽液位低于防干烧装置时，自动断电防止干烧；  7、蒸汽温度达到设定的保护温度时，会启动保护装置，使加热管自动断电；  8、熏蒸装置由独立设定的温区组成，可支持颈部、肩部、背部、腰部、腿部等多温区独立或同时熏蒸治疗；  9、各温区可自动上下水，单区最大加液量不少于8L，可自动控制液位，支持外接冷热水、支持地漏接口；  10、各温区具有独立的加热器，采用变频加热技术，实时检测维持设定温度，可独立开启某一个、两个温区或同时开启熏蒸治疗；  11、具有臭氧消毒和高温灭菌两种灭菌功能；  12、支持USB无限扩展接口，高保真扬声器，操控台操作设置；  13、舱内具有LED红蓝光发生器，可选择开启或关闭；  14、一次成型高密度亚克力材质，外表光滑易清洁，舱内真皮垫柔韧易清洁；  15、治疗结束后或者下班后设备可以自动清洁加热舱，有效去除药垢。 | | |