仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 光遗传设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | PlexBright |
| 主要用途描述：精确地刺激特定神经元，可控制神经元活动，从而验证神经环路或行为的功能 |  |  |
| 参数要求： - 配备LED光源，保证长时间稳定发光，光强度可调节，不会灼伤组织； - 配备4通道控制器，可同时支持4种不同的光源，有10种不同波长的光源可供选择，如Blue (465nm)、Lime (550nm)、Orange (620nm)、Yellow (590nm)等； - 控制器既支持控制LED光源，亦可支持控制激光光源； - 配备适合慢性试验的紧密型光源； - 配有陶瓷插芯光纤，尺寸200/230μm (ID/OD)； - 包括控制软件，可以控制光源输出的模式，既支持手动模式，也可以自行编辑输出模式； - 须带有数字输入接口，可由外部设备触发，如动物行为学系统，可由动物行为事件触发给光刺激； - 配有光纤清洁工具； |  |  |