仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 凝胶成像系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 刘老师 |  | 联系电话 | 13260915529 |
| 项目预算 |  | 29万 |  |  |
| 适用于化学发光成像、核酸成像、SDS-PAGE 胶成像、菌落成像，荧光标记实验等。 化学发光检测：Western blot等发光实验。多色荧光检测：可实现多通道荧光检测。凝胶检测：满足 TanonTM 核酸染料 Red等染料成像。其他应用：各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 采用PC/ABS材质模具包裹的耐腐蚀高强度金属构架机箱，具备防静电抗干扰功能。全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统有效提高实验效率并增强安全性。 - 触屏控制电动样品平台进出，拍摄状态下锁定机箱门处于关闭状态。智能识别样品托盘，自动判定开放相应拍摄通道；UV/BLUE防护观察板可在样品平台开启时进行观察与割胶，机箱门打开时，自动检测并关闭UV/BLUE透射光源。 - 配备超清晰科研级制冷CCD相机，有效硬件像素矩阵为2688*2200，图像分辨率达到600DPI，能满足各类科研杂志的发表要求，并具备75%的感光效率QE值@600nm。相对制冷温度-65℃。 - 像素合并支持：1x1，2x2，4x4，8x8，16x16，24x24；暗电流为0.00015e-/p/s @-30℃；像素密度为16 bit (0-65535灰阶)；配备F/0.8电动镜头，可电动调整焦距和光圈；镜头分辨率达600万像素。 - 设备搭载12.1寸内嵌式LCD触摸屏操作系统，同时配备4.6寸显示小屏显示仪器状态。触摸屏系统采用英特尔酷睿四核 1.9GHz的I5处理器及8GB的RAM内存。系统还采用M2接口的大于512GB的固态硬盘，数据读取速度高达3000MB/s，有效提高运行速度；同时具备外置2个USB接口以支持数据传输。 - 设备配备9位背照式滤光片轮，一体式结构设计有效减少干扰光源的影响。标配两组专业的带通滤光片包括535nm和600nm，也可选配多组高透窄带滤光片，如700nm、715nm、815nm，透光率均≥85%。此外，智能光源控制系统拥有三光源高强度LED透射光源，包括组合式三波长LED透射光源、300-320nm波长LED紫外光源、475-480nm波长LED蓝光光源和全波段LED白色光源。透射光源光强可调，激发光源具备智能开启与关闭功能，极大提高安全性。 - 多色荧光成像通道（双侧高强度LED反射光源）：标配无影设计LED反射白光，选配高强度无影LED（R=620-625nm，G=520-525nm，B=475-480nm，NIR1=670-685nm，NIR2=765-785nm，UVC=260-270nm，UVA=365-370nm）荧光激发光源，反射荧光激发光源光强5挡可调，满足多种荧光成像实验。 - 样品托盘包括四组智能感应器，分别是智能白光托盘、紫外托盘、蓝光托盘和多色荧光托盘。通过智能样品托盘识别系统，仪器能够自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制。此外，配备智能感应防护板的切胶功能可以通过判断防护板情况开启光源，有效减少光伤害。该设备还采用模块化设计，集成控制电路模块化，并具备智能防碰撞系统和自动休眠控制，可实现三级管理和审计追踪。 - GIS V3.0图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能。 - 支持USB输出，支持WIFI和有线网口;中/英双语体系。 - 自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择。 - 具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据。 - 设备具备自动识别泳道条带功能，能够自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值，并进行计算分子量大小及条带的迁移率。 |  |  |  |  |