仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | PH计 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 仪迈 型号：IS128 |
| 主要用途描述：生物技术实验使用 | | |
| 参数要求：  1.测量模式：pH/mV/ORP测量  2.pH范围 （pH）：-2.00 至 18.00  3.pH分辨率（pH）： 0.01 / 0.1可选  4.pH精度（pH）：± 0.01  **\***5.mV范围（mV）： -2000.0至 2000.0  6.mV分辨率（mV）：0.1/1可选  7.mV精度（mV）：± 0.6  **\***8.温度范围（°C）： MTC：-5 至 105.0ºC   ATC：-5 至 105.0ºC  **\***9.温度精度（°C）： ± 0.1ºC  **\***10.多点校准：内置5组，自动识别，用户自定义1-5点  **\***11.数据库： 2000组测量数据  **\***12.显示器： 5.0英寸超大彩色触摸屏，分辨率800×480  13.电源： 外部电源 9V/1A  **\***14.输出方式： RS232，U盘读写口，可选配打印机，可通过软件实时传输数据  15.配置：IS128，电极支架，仪迈YE203三合一pH电极，缓冲液50mlx3（pH4.01、pH6.86和pH9.18），保护罩 | | |