仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 恒温振荡器 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 品牌：知楚，型号：ZHTY-50S |
| 主要用途描述：生物技术实验使用 | | |
| 参数要求：  1、LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；  2、PID微电脑智能控温仪，控温精确；  3、具有定时功能：0-999.9小时内任意设定培养时间；  4、采用红外加热管，升温快，耗能少，有加热保护，当加热原件失控温度急速上升时，能自动切断加热电源，确保设备的安全；  5、激光测速装置，转速测定精确可靠；  6、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；  7、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果；  8、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；有开门即停功能，使用更加简便、人性化；  9、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；  10、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；  11、侧开门设计，方便置于试验台上操作；  12、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；  13、流线型外观，内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑。  14、振荡频率10-300rpm  15、温控范围 室温+5-60℃  16、温度调节精度 ±0.1℃  17、温度均匀度 ±1℃  18、最大容量 250ml×12 或500ml×9或1000ml×4  19、外型尺寸 480mm×638mm×591mm | | |