仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 紫外/可见分光光度计 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Onedrop 1000 + |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.样品体积：0.5-2ul； # 2.波长范围 220-840nm； 3.波长精度0.4nm； 4.光谱精度，<1.2nm(FWHM at Hg 253.7nm) 5.检测器像素3648 6. 光源：氙闪灯; 7..光吸收精度 0.002OD（1mm 光程）；吸收范围0.02-150OD； 8.测量范围1-7500ng/ul（ds DNA） ★ 9.测量时间<5s, 快速模式1s； ★ 10.样品基座316L不锈钢，石英光纤（或选择陶瓷基座适合强酸、强碱等） # 11.欧盟CE认证 # 12.强大的应用功能软件包含（DNA、RNA、寡核苷酸、PCR产物、杂交探针、BCA\Bradford\Lowry检测蛋白、Cy-dye标记效率，可以检测Cy3，Cy5和Alexa等荧光标记染料），细胞浓度，全光谱扫描等模块； # ★ 13．专业的软件包含图谱JPG直接导出功能、全波长自动寻峰功能、测量数据自动跟踪保存功能 配置： 主机、电源适配器、数据线、软件光盘（内含说明书和标准培训视频）、校准液、防层罩 |  |  |  |  |