仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 细胞电阻仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 密理博EVOM2 |
| 主要用途描述：该套设备主要由电阻测量仪和测量电极组成，用于测量插入式细胞培养皿中的细胞膜电压和跨上皮细胞电阻。电阻读数不受膜电容和膜电压影响；系统采用交流电，避免了对组织产生不利影响；在电极上不会有金属沉淀；细胞上零净电荷消除了直流电流在细胞膜上的不利影响。 |  |  |
| 参数要求： 膜电压范围： ± 999.0 mV 电压测量： 0.1 mV 电阻范围： 0 to 10,000 Ω 电阻分辨率： 1 Ω 交流方波电流： ± 10 μA nominal at 12.5 Hz 电源： 内置 6 V NiMH 2,200 mAH电池，外接12 VDC电源供充电 每充电12h电池可用时间： 8–10 hrs 模拟输出： 1–10 V (1 mV/ohm) 环境要求： 50–100 °F (10–38 °C) |  |  |