仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高速冷冻离心机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 贝克曼Allegra 64R |
| 主要用途描述： 细菌、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞、细胞膜分离，亚细胞组份分离 |  |  |
| 参数要求： 1、可落地式主机，按键式（非旋钮式）智能操作面板，各参数值有独立按键设定，程序设定灵活、简便且运行中可根据需求任意改变程序值以实现差速、延时、梯度控温等更多需求的实验； 2、最高转速达30000 rpm，最大离心力达64000×g，最大容量6x100ml，可进行细菌、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞、细胞膜分离，亚细胞组份分离； 3、在使用250uL、400uL等微量管处理微量、珍贵样品时，离心力超过11,595xg； 4、配备24×1.5mL角转子（26,000rpm，61,970xg）、8×50mL水平转子（16500rpm，29220xg）； 5、温控系统：温度设置范围在-20℃至40℃，在最大离心力下，仍能保持样本在4℃； 6、环境温度允许范围：10℃至30℃； 7、加/减速率：各10种独立模式； 8、设置时间: 至9 小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能； 9、安全性能：自动监控过温、不平衡、超速及转头监别系统、自动安全门锁、机身精钢环设计确保安全； 10、操作宁静，噪音量低于65分贝； 11、灵活性高，备有13种转头（包括生物安全性转头）及多种适配器可供选择，可使用250ul至100ml离心管。 |  |  |