仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 紫外可见分光光度计 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 北京普析TU-1800 |
| 主要用途描述：多样品测量,药物溶出度测量,DNA/蛋白质测量 |  |  |
| 参数要求： 波长范围：190nm-1100nm 光谱带宽：2nm 波长准确度：±0.3nm(开机自动校准） 波长重复性：≤0.2nm 杂散光：≤0.2%（220nm,NaI;360nm,NaNO2） 光度范围： -0.3~3.0A 光度准确度:±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1.0Abs); ±0.3%T(0-100%T) 光度重复性：≤0.001A(0-0.5Abs),≤0.002A(0.5-1.0Abs)， ≤0.15%T(0-100%T) 基线平直度：±0.002A 基线漂移: 0.001A/h 噪声：±0.0005A（500nm） 检测器：硅光二级管 光源：氘灯、钨灯 |  |  |